## PS SiPMs
Serial NO. | Vop[V] | Dark[Mcps] | Delta Vop | Group Delta | Assembly | SiPM Ch # | Bias Ch # | VSET[V] | Run NO. | Av. T [°C] | fADC CH | N1 | N2 | N3 | N4 | Nphe | Av Nphe
67387 | 72.73 | 0.86 |  |  | ARM-A | 1 | 1 | 76.2209 | run 89 | 27.625 | 5 | 236.183 | 515.774 | 793.051 | 1069.93 | 277.9157
67470 | 72.73 | 1 | 0 |  | ARM-A | 4 | 1 |  |  |  | 6 | 232.936 | 508.821 | 783.393 | 1058.86 | 275.308
67490 | 72.73 | 1 | 0 |  | ARM-A | 7 | 1 |  |  |  | 7 | 238.267 | 518.581 | 794.759 | 1071.5 | 277.7443 | 277.4583
66033 | 72.74 | 0.98 | 0.01 |  | ARM-A | 10 | 1 |  |  |  | 8 | 237.064 | 516.359 | 795.22 | 1073.66 | 278.8653
66220 | 72.74 | 1 | 0 |  | ARM-A | 13 | 1 |  |  |  | 9 | nd | nd | nd | nd | nd
66231 | 72.74 | 0.99 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 1
66256 | 72.74 | 1 | 0 |  | ARM-A | 2 | 2 | 76.2314 | run 89 | 27.625 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd
66660 | 72.74 | 1 | 0 |  | ARM-A | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 234.67 | 515.432 | 797.586 | 1076.46 | 280.5967
66861 | 72.74 | 0.86 | 0 |  | ARM-A | 8 | 2 |  |  |  | 2 | 234.207 | 514.179 | 790.502 | 1073.05 | 279.6143 | 280.1951
66873 | 72.74 | 0.91 | 0 |  | ARM-A | 11 | 2 |  |  |  | 3 | 233.105 | 512.794 | 789.575 | 1070.37 | 279.0883
67015 | 72.74 | 0.94 | 0 |  | ARM-A | 14 | 2 |  |  |  | 4 | 236.377 | 520.458 | 802.321 | 1080.82 | 281.481
67374 | 72.74 | 0.89 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 2
65994 | 72.75 | 0.98 | 0.01 |  | ARM-A | 3 | 3 | 76.2419 | run 86 | 29.3 | 5 | 219.251 | 500.93 | 779.072 | 1057.48 | 279.4097
66178 | 72.75 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 6 | 3 |  |  |  | 6 | 219.122 | 500.59 | 783.214 | 1061.3 | 280.726
66227 | 72.75 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 9 | 3 |  |  |  | 7 | 218.386 | 499.31 | 776.119 | 1054.11 | 278.5747 | 277.2077
66255 | 72.75 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 12 | 3 |  |  |  | 8 | 214.06 | 488.596 | 763.393 | 1033.98 | 273.3067
67097 | 72.75 | 0.85 | 0 |  | ARM-A | 15 | 3 |  |  |  | 9 | 217.276 | 493.078 | 767.862 | 1039.34 | 274.0213
67114 | 72.75 | 1 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 3
67134 | 72.75 | 0.98 | 0 |  | ARM-A | 16 | 4 | 76.2419 | run 89 | 27.625 | 10 | 201.617 | 482.495 | 760.05 | 1035.31 | 277.8977
67266 | 72.75 | 0.87 | 0 |  | ARM-A | 19 | 4 |  |  |  | 11 | 197.04 | 467.986 | 743.134 | 1016.1 | 273.02
67487 | 72.75 | 1 | 0 |  | ARM-A | 22 | 4 |  |  |  | 12 | 201.97 | 477.183 | 755.982 | 1032.53 | 276.8533 | 276.122
67489 | 72.75 | 1 | 0 |  | ARM-A | 25 | 4 |  |  |  | 13 | 202.492 | 476.092 | 749.422 | 1023.88 | 273.796
66148 | 72.76 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 28 | 4 |  |  |  | 14 | 207.131 | 486.465 | 766.809 | 1044.26 | 279.043
66169 | 72.76 | 1.1 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 4
66187 | 72.76 | 1 | 0 |  | ARM-A | 17 | 5 | 76.2524 | run 86 | 29.3 | 0 | 187.715 | 433.98 | 677.124 | 924.02 | 245.435
66253 | 72.76 | 1 | 0 |  | ARM-A | 20 | 5 |  |  |  | 1 | 184.244 | 424.55 | 665.848 | 906.378 | 240.7113
66265 | 72.76 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 23 | 5 |  |  |  | 2 | 184.065 | 426.554 | 669.501 | 907.963 | 241.2993 | 242.8475
67054 | 72.76 | 0.99 | 0 |  | ARM-A | 26 | 5 |  |  |  | 3 | 187.15 | 430.345 | 673.142 | 920.593 | 244.481
67366 | 72.76 | 0.92 | 0 |  | ARM-A | 29 | 5 |  |  |  | 4 | 187.262 | 429.661 | 673.233 | 914.195 | 242.311
67471 | 72.76 | 1 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 5
67488 | 72.76 | 1 | 0 |  | ARM-A | 18 | 6 | 76.2524 | run 86 | 29.3 | 10 | 200.839 | 477.921 | 755.585 | 1027.94 | 275.7003
66027 | 72.77 | 0.99 | 0.01 |  | ARM-A | 21 | 6 |  |  |  | 11 | 202.576 | 482.661 | 766.78 | 1045.91 | 281.1113
66217 | 72.77 | 1 | 0 |  | ARM-A | 24 | 6 |  |  |  | 12 | 205.939 | 488.709 | 771.314 | 1049.28 | 281.1137 | 278.6481
66219 | 72.77 | 1 | 0 |  | ARM-A | 27 | 6 |  |  |  | 13 | 199.577 | 476.698 | 750.763 | 1025.07 | 275.1643
66252 | 72.77 | 1 | 0 |  | ARM-A | 30 | 6 |  |  |  | 14 | 205.098 | 484.812 | 764.694 | 1045.55 | 280.1507
66254 | 72.77 | 1.1 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 6
66860 | 72.77 | 0.86 | 0 |  | ARM-A | 31 | 7 | 76.2628 | run 90 | 27.475 | 0 | 190.257 | 469.299 | 750.802 | 1030.49 | 280.0777
66892 | 72.77 | 0.89 | 0 |  | ARM-A | 34 | 7 |  |  |  | 1 | 191.992 | 470.799 | 750.503 | 1025.26 | 277.756
67022 | 72.77 | 0.88 | 0 |  | ARM-A | 37 | 7 |  |  |  | 2 | 189.464 | 467.827 | 752.826 | 1026.39 | 278.9753 | 278.1358
67070 | 72.77 | 1 | 0 |  | ARM-A | 40 | 7 |  |  |  | 3 | 192.187 | 467.442 | 749.488 | 1022.89 | 276.901
67176 | 72.77 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 43 | 7 |  |  |  | 4 | 191.633 | 466.756 | 743.681 | 1022.54 | 276.969
67373 | 72.77 | 0.88 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 7
66136 | 72.78 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-A | 32 | 8 | 76.2733 | run 90 | 27.475 | 5 | 194.684 | 474.472 | 762.22 | 1035.06 | 280.1253
66170 | 72.78 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 35 | 8 |  |  |  | 6 | 191.028 | 474.003 | 756.582 | 1040.27 | 283.0807
66251 | 72.78 | 1 | 0 |  | ARM-A | 38 | 8 |  |  |  | 7 | 194.201 | 475.478 | 761.002 | 1036.33 | 280.7097 | 281.2133
66643 | 72.78 | 1 | 0 |  | ARM-A | 41 | 8 |  |  |  | 8 | 191.527 | 473.532 | 755.29 | 1035.64 | 281.371
66661 | 72.78 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 44 | 8 |  |  |  | 9 | 193.05 | 475.686 | 759.671 | 1035.39 | 280.78
66900 | 72.78 | 0.91 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 8
67041 | 72.78 | 0.82 | 0 |  | ARM-A | 33 | 9 | 76.2733 | run 87 | 27.875 | 5 | 198.707 | 488.462 | 772.213 | 1054.44 | 285.2443
67195 | 72.78 | 0.93 | 0 |  | ARM-A | 36 | 9 |  |  |  | 6 | 187.315 | 470.667 | 754.982 | 1034.96 | 282.5483
65999 | 72.79 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 39 | 9 |  |  |  | 7 | 193.567 | 474.671 | 759.511 | 1040.45 | 282.2943 | 281.8764
66100 | 72.79 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 42 | 9 |  |  |  | 8 | 193.496 | 476.756 | 756.774 | 1037.78 | 281.428
66642 | 72.79 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 45 | 9 |  |  |  | 9 | 193.759 | 472.267 | 752.799 | 1027.36 | 277.867
66872 | 72.79 | 0.89 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 9
67084 | 72.79 | 0.88 | 0 |  | ARM-A | 46 | 10 | 76.2838 | run 90 | 27.475 | 10 | 171.492 | 444.88 | 721.596 | 995.523 | 274.677
67168 | 72.79 | 0.92 | 0 |  | ARM-A | 49 | 10 |  |  |  | 11 | 167.275 | 443.66 | 715.801 | 988.701 | 273.8087
67235 | 72.79 | 0.91 | 0 |  | ARM-A | 52 | 10 |  |  |  | 12 | 176.977 | 452.645 | 730.446 | 1006.18 | 276.401 | 274.4935
67342 | 72.79 | 0.88 | 0 |  | ARM-A | 55 | 10 |  |  |  | 13 | 177.405 | 451.352 | 725.608 | 1002.89 | 275.1617
67349 | 72.79 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 58 | 10 |  |  |  | 14 | 174.78 | 442.105 | 722.007 | 992.038 | 272.4193
66032 | 72.8 | 1 | 0.01 | -0.01 | ARM-A | Spare | 10
66054 | 72.8 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 47 | 11 | 76.2943 | run 87 | 27.875 | 0 | 177 | 455.395 | 728.089 | 1003.09 | 275.3633
66073 | 72.8 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 50 | 11 |  |  |  | 1 | 179.895 | 455.494 | 732.69 | 1011.43 | 277.1783
66143 | 72.8 | 1 | 0 |  | ARM-A | 53 | 11 |  |  |  | 2 | 179.157 | 459.125 | 736.534 | 1013.28 | 278.041 | 278.1802
66232 | 72.8 | 1 | 0 |  | ARM-A | 56 | 11 |  |  |  | 3 | 175.513 | 452.21 | 732.317 | 1004.03 | 276.1723
66870 | 72.8 | 0.89 | 0 |  | ARM-A | 59 | 11 |  |  |  | 4 | 182.522 | 467.816 | 750.439 | 1034.96 | 284.146
67225 | 72.8 | 0.88 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 11
67362 | 72.8 | 0.93 | 0 |  | ARM-A | 48 | 12 | 76.2943 | run 87 | 27.875 | 10 | 171.819 | 449.553 | 726.425 | 1001.24 | 276.4737
67365 | 72.8 | 0.93 | 0 |  | ARM-A | 51 | 12 |  |  |  | 11 | 174.792 | 450.246 | 728.687 | 1004.1 | 276.436
67472 | 72.8 | 1 | 0 |  | ARM-A | 54 | 12 |  |  |  | 12 | 177.318 | 457.283 | 736.892 | 1012.59 | 278.424 | 278.0508
66118 | 72.81 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-A | 57 | 12 |  |  |  | 13 | 178.93 | 456.777 | 733.935 | 1011.54 | 277.5367
66147 | 72.81 | 1 | 0 |  | ARM-A | 60 | 12 |  |  |  | 14 | 180.539 | 461.829 | 746.506 | 1024.69 | 281.3837
66218 | 72.81 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 12
66899 | 72.81 | 0.91 | 0 |  | ARM-A | 61 | 13 | 76.3048 | run 91 | 25.25 | 0 | 184.443 | 462.348 | 744.831 | 1022.88 | 279.479
67363 | 72.81 | 0.93 | 0 |  | ARM-A | 64 | 13 |  |  |  | 1 | 185.086 | 461.408 | 737.266 | 1013.55 | 276.1547
67364 | 72.81 | 0.87 | 0 |  | ARM-A | 67 | 13 |  |  |  | 2 | 181.923 | 460.389 | 735.485 | 1013.17 | 277.0823 | 276.7331
66250 | 72.82 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 70 | 13 |  |  |  | 3 | 176.878 | 447.916 | 724.222 | 995.73 | 272.9507
66264 | 72.82 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 73 | 13 |  |  |  | 4 | 179.314 | 459.266 | 738.385 | 1013.31 | 277.9987
66871 | 72.82 | 0.89 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 13
67135 | 72.82 | 0.97 | 0 |  | ARM-A | 62 | 14 | 76.3152 | run 91 | 25.25 | 5 | 189.029 | 470.838 | 756.541 | 1035.59 | 282.187
67223 | 72.82 | 0.93 | 0 |  | ARM-A | 65 | 14 |  |  |  | 6 | 181.197 | 465.308 | 747.341 | 1026.15 | 281.651
65995 | 72.83 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 68 | 14 |  |  |  | 7 | 186.812 | 472.831 | 761.398 | 1044.05 | 285.746 | 282.8525
66026 | 72.83 | 0.99 | 0 |  | ARM-A | 71 | 14 |  |  |  | 8 | 179.824 | 466.102 | 748.972 | 1032.64 | 284.272
66082 | 72.83 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 74 | 14 |  |  |  | 9 | 179.01 | 462.688 | 741.739 | 1020.23 | 280.4067
66101 | 72.83 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 14
66179 | 72.83 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 63 | 15 | 76.3257 | run 88 | 28.4 | 5 | 170.821 | 447.437 | 731.476 | 1006.47 | 278.5497
66188 | 72.83 | 1 | 0 |  | ARM-A | 66 | 15 |  |  |  | 6 | 172.501 | 453.858 | 738.202 | 1019.82 | 282.4397
66233 | 72.83 | 1 | 0 |  | ARM-A | 69 | 15 |  |  |  | 7 | 175.785 | 457.936 | 741.917 | 1023.6 | 282.605 | 280.787
66237 | 72.83 | 1 | 0 |  | ARM-A | 72 | 15 |  |  |  | 8 | 167.163 | 445.36 | 729.997 | 1002.38 | 278.4057
66662 | 72.83 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 75 | 15 |  |  |  | 9 | 173.425 | 457.833 | 737.745 | 1019.23 | 281.935
67175 | 72.83 | 0.91 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 15
67204 | 72.83 | 0.93 | 0 |  | ARM-A | 76 | 16 | 76.3257 | run 91 | 25.25 | 10 | 185.049 | 459.881 | 736.841 | 1011.66 | 275.537
67267 | 72.83 | 0.88 | 0 |  | ARM-A | 79 | 16 |  |  |  | 11 | 185.747 | 460.602 | 737.747 | 1010.78 | 275.011
67343 | 72.83 | 0.89 | 0 |  | ARM-A | 82 | 16 |  |  |  | 12 | 187.405 | 465.672 | 742.585 | 1020.67 | 277.755 | 277.4241
66031 | 72.84 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 85 | 16 |  |  |  | 13 | 188.917 | 470.369 | 751.154 | 1030.64 | 280.5743
66135 | 72.84 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 88 | 16 |  |  |  | 14 | 184.011 | 463.366 | 742.156 | 1018.74 | 278.243
66234 | 72.84 | 0.99 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 16
66641 | 72.84 | 1 | 0 |  | ARM-A | 77 | 17 | 76.3362 | run 94 | 28.6 | 0 | 181.434 | 465.235 | 750.739 | 1032.49 | 283.6853
66893 | 72.84 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 80 | 17 |  |  |  | 1 | 177.148 | 466.119 | 753.173 | 1035.72 | 286.1907
67113 | 72.84 | 0.97 | 0 |  | ARM-A | 83 | 17 |  |  |  | 2 | 184.736 | 463.503 | 748.693 | 1029.5 | 281.588 | 283.1935
67146 | 72.84 | 0.87 | 0 |  | ARM-A | 86 | 17 |  |  |  | 3 | 171.901 | 453.043 | 738.018 | 1009.72 | 279.273
67169 | 72.84 | 0.89 | 0 |  | ARM-A | 89 | 17 |  |  |  | 4 | 176.538 | 459.378 | 744.102 | 1032.23 | 285.2307
67348 | 72.84 | 0.9 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 17
66236 | 72.85 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 78 | 18 | 76.3467 | run 94 | 28.6 | 5 | 179.973 | 457.841 | 738.846 | 1016.45 | 278.8257
66249 | 72.85 | 1 | 0 |  | ARM-A | 81 | 18 |  |  |  | 6 | 179.403 | 452.933 | 729.722 | 1006.6 | 275.7323
66640 | 72.85 | 1 | 0 |  | ARM-A | 84 | 18 |  |  |  | 7 | 176.978 | 464.169 | 740.655 | 1026.25 | 283.0907 | 279.4816
67021 | 72.85 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 87 | 18 |  |  |  | 8 | 181.801 | 461.411 | 743.161 | 1019.53 | 279.243
67071 | 72.85 | 0.95 | 0 |  | ARM-A | 90 | 18 |  |  |  | 9 | 181.681 | 462.52 | 746.752 | 1023.23 | 280.5163
67234 | 72.85 | 0.9 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 18
66000 | 72.86 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 91 | 19 | 76.3572 | run 94 | 28.6 | 10 | 199.768 | 479.437 | 758.54 | 1043.9 | 281.3773
66235 | 72.86 | 1 | 0 |  | ARM-A | 94 | 19 |  |  |  | 11 | 188.354 | 471.643 | 750.7 | 1027.81 | 279.8187
66263 | 72.86 | 1 | 0 |  | ARM-A | 97 | 19 |  |  |  | 12 | 190.687 | 475.444 | 757.806 | 1038.16 | 282.491 | 281.5611
66636 | 72.86 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 100 | 19 |  |  |  | 13 | 191.273 | 471.035 | 749.834 | 1029.08 | 279.269
66663 | 72.86 | 1 | 0 |  | ARM-A | 103 | 19 |  |  |  | 14 | 189.382 | 473.35 | 759.57 | 1043.93 | 284.8493
66898 | 72.86 | 0.89 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 19
67042 | 72.86 | 0.85 | 0 |  | ARM-A | 92 | 20 | 76.3572 | run 95 | 28 | 0 | 197.302 | 478.864 | 761.936 | 1039.98 | 280.8927
67055 | 72.86 | 0.94 | 0 |  | ARM-A | 95 | 20 |  |  |  | 1 | 200.352 | 485.266 | 769.921 | 1054.82 | 284.8227
67096 | 72.86 | 0.86 | 0 |  | ARM-A | 98 | 20 |  |  |  | 2 | 195.337 | 472.319 | 755.987 | 1034.3 | 279.6543 | 280.6066
67344 | 72.86 | 0.89 | 0 |  | ARM-A | 101 | 20 |  |  |  | 3 | 188.108 | 467.068 | 744.728 | 1020.31 | 277.4007
67345 | 72.86 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 104 | 20 |  |  |  | 4 | 190.332 | 469.964 | 751.567 | 1031.12 | 280.2627
67347 | 72.86 | 0.91 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 20
66020 | 72.87 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 93 | 21 | 76.3676 | run 95 | 28 | 5 | 200.255 | 489.075 | 773.957 | 1060.73 | 286.825
66117 | 72.87 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 96 | 21 |  |  |  | 6 | 193.319 | 477.94 | 761.595 | 1041.26 | 282.647
66142 | 72.87 | 1 | 0 |  | ARM-A | 99 | 21 |  |  |  | 7 | 200.759 | 489.649 | 777.459 | 1062.24 | 287.1603 | 284.8212
66171 | 72.87 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 102 | 21 |  |  |  | 8 | 197.025 | 480.754 | 764.48 | 1047.83 | 283.6017
66894 | 72.87 | 0.86 | 0 |  | ARM-A | 105 | 21 |  |  |  | 9 | 196.414 | 482.025 | 764.919 | 1048.03 | 283.872
67083 | 72.87 | 0.88 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 21
67205 | 72.87 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 106 | 22 | 76.3676 | run 95 | 28 | 10 | 204.302 | 486.333 | 765.44 | 1044.26 | 279.986
67346 | 72.87 | 0.89 | 0 |  | ARM-A | 107 | 22 |  |  |  | 11 | 205.834 | 489.002 | 770.724 | 1054.84 | 283.002
65996 | 72.88 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 108 | 22 |  |  |  | 12 | 212.078 | 498.292 | 785.746 | 1074.39 | 287.4373 | 283.4473
66053 | 72.88 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 109 | 22 |  |  |  | 13 | 207.711 | 492.073 | 773.977 | 1058.41 | 283.5663
66081 | 72.88 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 110 | 22 |  |  |  | 14 | 206.486 | 490.451 | 772.72 | 1056.22 | 283.2447
66895 | 72.88 | 0.88 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 22
66897 | 72.88 | 0.87 | 0 |  | ARM-A | 111 | 23 | 76.3781 | run 96 | 27.7 | 0 | 210.667 | 496.844 | 780.312 | 1065.33 | 284.8877
67196 | 72.88 | 0.93 | 0 |  | ARM-A | 112 | 23 |  |  |  | 1 | 210.746 | 494.435 | 780.219 | 1066.65 | 285.3013
67224 | 72.88 | 0.92 | 0 |  | ARM-A | 113 | 23 |  |  |  | 2 | 207.927 | 494.289 | 777.189 | 1060.03 | 284.0343 | 284.8565
66025 | 72.89 | 0.98 | 0.01 |  | ARM-A | 114 | 23 |  |  |  | 3 | 208.737 | 490.936 | 776.259 | 1061.97 | 284.411
66072 | 72.89 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 115 | 23 |  |  |  | 4 | 206.266 | 489.4 | 780.437 | 1063.21 | 285.648
66134 | 72.89 | 1.1 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 23
66262 | 72.89 | 1 | 0 |  | ARM-A | 116 | 24 | 76.3886 | run 96 | 27.7 | 5 | 215.084 | 498.582 | 783.346 | 1066.48 | 283.7987
67174 | 72.89 | 0.91 | 0 |  | ARM-A | 117 | 24 |  |  |  | 6 | 213.035 | 500.469 | 787.412 | 1070.65 | 285.8717
67255 | 72.89 | 0.91 | 0 |  | ARM-A | 118 | 24 |  |  |  | 7 | 218.288 | 504.088 | 792.92 | 1078.1 | 286.604 | 285.2402
66106 | 72.9 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-A | 119 | 24 |  |  |  | 8 | 211.839 | 501.768 | 782.471 | 1064.59 | 284.2503
66155 | 72.9 | 1 | 0 |  | ARM-A | 120 | 24 |  |  |  | 9 | 211.241 | 496.727 | 781.995 | 1068.27 | 285.6763
66259 | 72.9 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 24
66261 | 72.9 | 1 | 0 |  | ARM-A | 121 | 25 | 76.3991 | run 96 | 27.7 | 10 | 210.421 | 492.437 | 773.257 | 1052.43 | 280.6697
66896 | 72.9 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 122 | 25 |  |  |  | 11 | 219.811 | 507.777 | 798.812 | 1083.03 | 287.7397
66248 | 72.91 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 123 | 25 |  |  |  | 12 | 213.063 | 497.281 | 782.962 | 1065.1 | 284.0123 | 283.8418
67170 | 72.91 | 0.95 | 0 |  | ARM-A | 124 | 25 |  |  |  | 13 | 211.093 | 493.946 | 772.558 | 1052.22 | 280.3757
66024 | 72.92 | 0.97 | 0.01 |  | ARM-A | 125 | 25 |  |  |  | 14 | 213.285 | 499.675 | 786.645 | 1072.52 | 286.4117
66189 | 72.92 | 1 | 0 | -0.02 | ARM-A | Spare | 25
66274 | 72.92 | 1 | 0 |  | ARM-A | 126 | 26 | 76.42 | run 97 | 27.2 | 0 | 219.132 | 503.964 | 785.072 | 1072.2 | 284.356
66639 | 72.92 | 1 | 0 |  | ARM-A | 127 | 26 |  |  |  | 1 | 224 | 513.889 | 800.73 | 1093.59 | 289.8633
67020 | 72.92 | 0.89 | 0 |  | ARM-A | 128 | 26 |  |  |  | 2 | 220.306 | 507.807 | 794.381 | 1081.09 | 286.928 | 286.1875
67137 | 72.92 | 0.88 | 0 |  | ARM-A | 129 | 26 |  |  |  | 3 | 216.571 | 500.463 | 783.256 | 1065.37 | 282.933
67171 | 72.92 | 0.91 | 0 |  | ARM-A | 130 | 26 |  |  |  | 4 | 221.938 | 507.47 | 797.583 | 1082.51 | 286.8573
67268 | 72.92 | 0.89 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 26
65997 | 72.93 | 1 | 0.01 |  | ARM-A | 131 | 27 | 76.4305 | run 97 | 27.2 | 5 | 228.94 | 518.116 | 805.67 | 1088.99 | 286.6833
66021 | 72.93 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 132 | 27 |  |  |  | 6 | 226.404 | 510.592 | 798.548 | 1082.88 | 285.492
66102 | 72.93 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 133 | 27 |  |  |  | 7 | 230.066 | 520.204 | 809.871 | 1097.43 | 289.1213 | 286.012
66216 | 72.93 | 1 | 0 |  | ARM-A | 134 | 27 |  |  |  | 8 | 226.693 | 513.957 | 799.395 | 1080.11 | 284.4723
66260 | 72.93 | 1 | 0 |  | ARM-A | 135 | 27 |  |  |  | 9 | 225.617 | 509.428 | 795.735 | 1078.49 | 284.291
66635 | 72.93 | 1.1 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 27
66638 | 72.93 | 1 | 0 |  | ARM-A | 136 | 28 | 76.4305 | run 97 | 27.2 | 10 | 217.134 | 497.322 | 777.698 | 1056.38 | 279.7487
66995 | 72.93 | 0.91 | 0 |  | ARM-A | 136 | 28 |  |  |  | 11 | 222.706 | 506.51 | 787.61 | 1068.36 | 281.8847
67095 | 72.93 | 0.87 | 0 |  | ARM-A | 138 | 28 |  |  |  | 12 | 222.126 | 502.54 | 786.793 | 1064.27 | 280.7147 | 281.086
67173 | 72.93 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 139 | 28 |  |  |  | 13 | 221.405 | 501.697 | 781.304 | 1058.71 | 279.1017
67233 | 72.93 | 0.9 | 0 |  | ARM-A | 140 | 28 |  |  |  | 14 | 224.079 | 507.417 | 792.441 | 1076.02 | 283.9803
66001 | 72.94 | 1 | 0.01 | -0.01 | ARM-A | Spare | 28
66022 | 72.94 | 1 | 0 |  | ARM-A | 141 | 29 | 76.441 | run 98 | 27.1 | 0 | 244.014 | 530.274 | 815.934 | 1097.14 | 284.3753
66023 | 72.94 | 0.99 | 0 |  | ARM-A | 142 | 29 |  |  |  | 1 | 246.336 | 534.464 | 821.066 | 1105.52 | 286.3947
66071 | 72.94 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 143 | 29 |  |  |  | 2 | 241.985 | 527.178 | 811.473 | 1092.35 | 283.455 | 283.6488
66080 | 72.94 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 144 | 29 |  |  |  | 3 | 238.79 | 519.936 | 800.069 | 1079.9 | 280.37
66172 | 72.94 | 1.1 | 0 |  | ARM-A | 145 | 29 |  |  |  | 4 | nd | nd | nd | nd | nd
66180 | 72.94 | 1.1 | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 29
66273 | 72.94 | 1 | 0 |  | ARM-B | 1 | 1 | 76.441
66664 | 72.94 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 4 | 1
67043 | 72.94 | 0.88 | 0 |  | ARM-B | 7 | 1
67136 | 72.94 | 0.95 | 0 |  | ARM-B | 10 | 1
67197 | 72.94 | 0.94 | 0 |  | ARM-B | 13 | 1
66133 | 72.95 | 1.1 | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 1
66923 | 72.95 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 2 | 2 | 76.4515
67014 | 72.95 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 5 | 2
67082 | 72.95 | 0.89 | 0 |  | ARM-B | 8 | 2
67056 | 72.96 | 0.92 | 0.01 |  | ARM-B | 11 | 2
67081 | 72.96 | 0.93 | 0 |  | ARM-B | 14 | 2
67172 | 72.96 | 0.9 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 2
66002 | 72.97 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 3 | 3 | 76.4724
66008 | 72.97 | 1 | 0 |  | ARM-B | 6 | 3
66270 | 72.97 | 1 | 0 |  | ARM-B | 9 | 3
66271 | 72.97 | 1 | 0 |  | ARM-B | 12 | 3
66272 | 72.97 | 1 | 0 |  | ARM-B | 15 | 3
66637 | 72.97 | 1 | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 3
66924 | 72.97 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 16 | 4 | 76.4724
66926 | 72.97 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 19 | 4
67112 | 72.97 | 0.93 | 0 |  | ARM-B | 22 | 4
67206 | 72.97 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 25 | 4
67207 | 72.97 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 28 | 4
66156 | 72.98 | 1.1 | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 4
66181 | 72.98 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 17 | 5 | 76.4829
66925 | 72.98 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 20 | 5
67198 | 72.98 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 23 | 5
67269 | 72.98 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 26 | 5
66103 | 72.99 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 29 | 5
66190 | 72.99 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 5
66994 | 72.99 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 18 | 6 | 76.4934
66003 | 73 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 21 | 6
66070 | 73 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 24 | 6
66107 | 73 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 27 | 6
66215 | 73 | 1 | 0 |  | ARM-B | 30 | 6
66665 | 73 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 6
67019 | 73 | 0.89 | 0 |  | ARM-B | 31 | 7 | 76.5039
67044 | 73 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 34 | 7
67232 | 73 | 0.89 | 0 |  | ARM-B | 37 | 7
67256 | 73 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 40 | 7
66004 | 73.01 | 0.99 | 0.01 |  | ARM-B | 43 | 7
66006 | 73.01 | 1.1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 7
66007 | 73.01 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 32 | 8 | 76.5144
66079 | 73.01 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 35 | 8
66173 | 73.01 | 1 | 0 |  | ARM-B | 38 | 8
67138 | 73.01 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 41 | 8
67208 | 73.01 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 44 | 8
67281 | 73.01 | 0.88 | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 8
66141 | 73.02 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 33 | 9 | 76.5248
67221 | 73.02 | 0.93 | 0 |  | ARM-B | 36 | 9
66005 | 73.03 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 39 | 9
66104 | 73.03 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 42 | 9
66674 | 73.03 | 1 | 0 |  | ARM-B | 45 | 9
67013 | 73.03 | 0.92 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 9
67094 | 73.03 | 0.88 | 0 |  | ARM-B | 46 | 10 | 76.5353
66132 | 73.04 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 49 | 10
66157 | 73.04 | 1 | 0 |  | ARM-B | 52 | 10
67145 | 73.04 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 55 | 10
66078 | 73.05 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 58 | 10
66666 | 73.05 | 1.1 | 0 | -0.02 | ARM-B | Spare | 10
67018 | 73.05 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 47 | 11 | 76.5563
67057 | 73.05 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 50 | 11
67231 | 73.05 | 0.88 | 0 |  | ARM-B | 53 | 11
67270 | 73.05 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 56 | 11
66069 | 73.06 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 59 | 11
66108 | 73.06 | 1.1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 11
66191 | 73.06 | 1 | 0 |  | ARM-B | 48 | 12 | 76.5668
66993 | 73.06 | 0.88 | 0 |  | ARM-B | 51 | 12
67017 | 73.06 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 54 | 12
67045 | 73.06 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 57 | 12
67111 | 73.06 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 60 | 12
67220 | 73.06 | 0.92 | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 12
67230 | 73.06 | 0.88 | 0 |  | ARM-B | 61 | 13 | 76.5668
67257 | 73.06 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 64 | 13
66077 | 73.07 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 67 | 13
66182 | 73.07 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 70 | 13
66214 | 73.07 | 1 | 0 |  | ARM-B | 73 | 13
66673 | 73.07 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 13
67080 | 73.07 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 62 | 14 | 76.5772
67271 | 73.07 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 65 | 14
66105 | 73.08 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 68 | 14
66667 | 73.08 | 1 | 0 |  | ARM-B | 71 | 14
67072 | 73.08 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 74 | 14
67093 | 73.08 | 0.9 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 14
67280 | 73.08 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 63 | 15 | 76.5877
66068 | 73.09 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 66 | 15
66158 | 73.09 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 69 | 15
66174 | 73.09 | 1 | 0 |  | ARM-B | 72 | 15
66992 | 73.09 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 75 | 15
66109 | 73.1 | 1.1 | 0.01 | -0.02 | ARM-B | Spare | 15
66192 | 73.1 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 76 | 16 | 76.6087
66213 | 73.1 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 79 | 16
66672 | 73.1 | 1 | 0 |  | ARM-B | 82 | 16
66990 | 73.1 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 85 | 16
67007 | 73.1 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 88 | 16
67258 | 73.1 | 0.91 | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 16
67259 | 73.1 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 77 | 17 | 76.6087
67260 | 73.1 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 80 | 17
66076 | 73.11 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 83 | 17
66131 | 73.11 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 86 | 17
66668 | 73.11 | 1 | 0 |  | ARM-B | 89 | 17
66991 | 73.11 | 0.9 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 17
67046 | 73.11 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 78 | 18 | 76.6192
66140 | 73.12 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 81 | 18
66669 | 73.12 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 84 | 18
67012 | 73.12 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 87 | 18
67073 | 73.12 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 90 | 18
66067 | 73.13 | 1.1 | 0.01 | -0.02 | ARM-B | Spare | 18
66075 | 73.13 | 1 | 0 |  | ARM-B | 91 | 19 | 76.6401
66116 | 73.13 | 1 | 0 |  | ARM-B | 94 | 19
66671 | 73.13 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 97 | 19
67008 | 73.13 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 100 | 19
67139 | 73.13 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 103 | 19
66670 | 73.14 | 1.1 | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 19
67104 | 73.14 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 92 | 20 | 76.6506
67047 | 73.15 | 0.92 | 0.01 |  | ARM-B | 95 | 20
67058 | 73.15 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 98 | 20
66115 | 73.16 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 101 | 20
66159 | 73.16 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 104 | 20
66183 | 73.16 | 1 | 0 | -0.02 | ARM-B | Spare | 20
67009 | 73.16 | 0.89 | 0 |  | ARM-B | 93 | 21 | 76.6716
67010 | 73.16 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 96 | 21
67011 | 73.16 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 99 | 21
67332 | 73.16 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 102 | 21
66064 | 73.17 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 105 | 21
66110 | 73.17 | 1.1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 21
66212 | 73.17 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 106 | 22 | 76.682
67074 | 73.17 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 107 | 22
67110 | 73.17 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 108 | 22
66065 | 73.18 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 109 | 22
66066 | 73.18 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 110 | 22
66130 | 73.18 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 22
66139 | 73.18 | 1 | 0 |  | ARM-B | 111 | 23 | 76.6925
66193 | 73.18 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 112 | 23
66114 | 73.19 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 113 | 23
66184 | 73.19 | 1 | 0 |  | ARM-B | 114 | 23
66194 | 73.19 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 115 | 23
66211 | 73.19 | 1.1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 23
67079 | 73.19 | 0.94 | 0 |  | ARM-B | 116 | 24 | 76.703
67105 | 73.19 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 117 | 24
67140 | 73.19 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 118 | 24
66113 | 73.2 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 119 | 24
66129 | 73.2 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 120 | 24
66138 | 73.2 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 24
66160 | 73.2 | 1 | 0 |  | ARM-B | 121 | 25 | 76.7135
66207 | 73.2 | 1 | 0 |  | ARM-B | 122 | 25
67049 | 73.2 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 123 | 25
66111 | 73.21 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 124 | 25
66112 | 73.21 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 125 | 25
67048 | 73.21 | 0.94 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 25
67059 | 73.21 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 126 | 26 | 76.724
67060 | 73.21 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 127 | 26
67144 | 73.21 | 0.92 | 0 |  | ARM-B | 128 | 26
66164 | 73.22 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 129 | 26
66185 | 73.22 | 1 | 0 |  | ARM-B | 130 | 26
66208 | 73.22 | 1 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 26
66210 | 73.22 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 131 | 27 | 76.7344
67109 | 73.22 | 0.89 | 0 |  | ARM-B | 132 | 27
66127 | 73.23 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 133 | 27
66128 | 73.23 | 1 | 0 |  | ARM-B | 134 | 27
67078 | 73.23 | 0.94 | 0 |  | ARM-B | 135 | 27
67141 | 73.23 | 0.9 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 27
66161 | 73.24 | 1 | 0.01 |  | ARM-B | 136 | 28 | 76.7554
66209 | 73.24 | 1 | 0 |  | ARM-B | 136 | 28
67075 | 73.24 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 138 | 28
67106 | 73.24 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 139 | 28
67143 | 73.24 | 0.91 | 0 |  | ARM-B | 140 | 28
66162 | 73.25 | 1 | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 28
66195 | 73.25 | 1 | 0 |  | ARM-B | 141 | 29 | 76.7659
67077 | 73.25 | 0.93 | 0 |  | ARM-B | 142 | 29
67107 | 73.25 | 0.9 | 0 |  | ARM-B | 143 | 29
66163 | 73.26 | 1.1 | 0.01 |  | ARM-B | 144 | 29
66196 | 73.26 | 1.1 | 0 |  | ARM-B | 145 | 29
67076 | 73.26 | 0.92 | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 29
67108 | 73.26 | 0.93 | 0
67142 | 73.26 | 0.94 | 0